院政发〔2024〕46号
齐齐哈尔医学院关于印发《齐齐哈尔医学院
实验室安全分级分类管理办法（修订）》的通知

学院直属各单位、各部门：

《齐齐哈尔医学院实验室安全分级分类管理办法（修订）》业经2024年5月28日院长办公会议讨论通过，现印发给你们，请认真学习并贯彻执行。

特此通知。

附件：齐齐哈尔医学院实验室安全分级分类管理办法（修订）
齐齐哈尔医学院
                      2024年6月3日
附件：
齐齐哈尔医学院
实验室安全分级分类管理办法（修订）

第一章  总  则
第一条  为加强学院实验室安全精细化管理，落实实验室安全主体责任，提高实验室安全管理的科学性、规范性、针对性和有效性，构建实验室安全风险分级管控的预防体系，全面提升实验室安全风险研判和防控能力，根据《中华人民共和国安全生产法》《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》《高等学校实验室安全规范》和《高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）》等法律法规，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条  本办法中的“实验室”是指隶属于齐齐哈尔医学院的各级各类开展教学、科研等实验、实训活动的场所及其所属设施。安全分级分类管理的单位为实验室房间，包括准备室、仪器室、标本室、模型室、陈列室、维修室、库房等实验辅助用房。

第三条  本办法中的“危险源”是指与实验室相关的、可能导致人身伤害或健康损害、物质财产损失、工作环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。

第四条  实验室根据危险源及其存量进行风险评估，判定实验室安全等级，根据存在的主要危险源类别判定实验室安全类别。

第五条  实验室分级分类管理按照“分级管理、分类施策、动态调整、精准防范”的原则，加强实验室安全精细化管理，落实实验室安全管理责任。
第二章  组织与领导
第六条  学院实验室安全工作领导小组负责指导全院实验室安全分级分类相关工作；实验设备管理中心负责牵头制定全院实验室分级分类管理办法，统筹开展全院实验室分级分类认定工作，并建立全院实验室安全分级分类管理台账，对各级各类实验室实施针对性、差异化管理。

第七条  二级单位负责组织本单位实验室落实分级分类及安全管理要求，审核确认所属实验室类别和风险等级，建立本单位实验室安全分级分类管理台账，并报实验设备管理中心备案；负责本单位实验室管理，针对不同类别和风险等级的实验室采取相应防范和控制措施，制定相应管理制度与应急预案，重点加强对高安全等级实验室的管控。二级单位党政负责人是本单位实验室安全分级分类管理工作主要领导责任人。

第八条  实验室应按照学院实验室安全分级分类管理办法要求，判定本实验室类别和风险等级，并报本实验室所属二级单位审核确认。实验室负责人是本实验室安全分级分类管理工作的直接责任人，负责实验室日常管理等工作。

第九条  实验室安全分类分级实行动态管理，当实验室的用途如研究内容、危险源类型与数量等因素发生变化时，实验室应立即重新进行危险源辨识和安全风险评估，重新判定实验室安全类别及级别，如需变更应立即报告所属二级单位。二级单位应及时修正本单位实验室安全分级分类管理台账，同时报学院备案。学院应及时更新全院实验室安全分级分类管理台账，并定期对实验室分级分类情况进行复核。
第三章  实验室分类管理
第十条  实验室分类主要依据学院实验室中存在的危险源类别，并结合教学科研特点，将其划分为化学类、生物类、机械电气电子类（以下简称机电类）、辐射类和其他类五种类别。

（一）化学类实验室是主要涉及化学反应和化学品的实验场所，主要危险源为爆炸性、易燃易爆性、腐蚀性、中毒性等危险化学品和化学反应过程释放的有毒有害物质或产生的高温高压环境。管理重点为对管制类危险化学品（剧毒品、易制毒品、易制爆品以及麻醉品与精神类药品等）、危险实验气体、化学废弃物等危险源的安全管理和实验项目的安全审核。

（二）生物类实验室是主要涉及微生物和实验动物及尸体的实验场所，主要危险源为微生物（传染病病原体类等）、实验动物及尸体等危害个体或群体安全的生物因子。管理重点为病原体生物材料、麻醉品与精神类药品以及实验室生物安全等级、相关许可资质、从业人员相关证书有效性的审核。

（三）机电类实验室是指涉及机械设备、电子电气设备、电路板使用以及机房等的实验场所。其主要危险源为机械加工类高速设备、高电压及大电流设备、激光设备、加热设备等，管理重点为高温、高电压、大电流、高速运动、激光、电磁辐射装置等特殊设备的安全管理。 

（四）辐射类实验室指涉及放射源、射线装置等的实验场所。其主要危险源为放射性物质，管理重点为使用资质、存放场所、操作人员资质与健康等的安全管理。
（五）其他类实验室是指不涉及上述分类的实验场所，其主要危险源为用电等设施设备引发的用电安全风险，管理重点为规范用电和相关设备设施的定期维保。
第四章  实验室分级管理
第十一条  根据实验室使用或存放的危险源及其存量进行风险评价，本着“就高不就低”的原则，将实验室安全风险等级划分为一级、二级、三级、四级，相应的安全风险程度为重大风险、高风险、中风险、低风险等级，依次降低。风险颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。

第十二条  一级安全风险实验室：符合《实验室安全风险分级表》中一级风险实验室危险源所列的任意一条，存在引起人员重伤及以上事故可能性的实验室。

第十三条  二级安全风险实验室：符合《实验室安全风险分级表》中二级风险实验室危险源所列的任意一条，存在引起人员轻伤及以上事故可能性的实验室。
第十四条  三级安全风险实验室：符合《实验室安全风险分级表》中三级风险实验室危险源所列的任意一条，存在引起人员伤害可能性的实验室。

第十五条  四级安全风险实验室：未涉及列入以上三级的实验室危险源，存在引起火灾等事故可能性的实验室。
第五章  实验室分级管理要求
第十六条  实验室安全检查要求：
（一）Ⅰ级/红色级实验室

学院党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查；主管职能部门每月开展不少于1次安全检查；二级单位每周开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”。
（二）Ⅱ级/橙色级实验室

分管院领导每年牵头开展不少于1次安全检查；主管职能部门每季度开展不少于1次安全检查；二级单位每月开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”。

（三）Ⅲ级/黄色级实验室

学院主管职能部门每半年开展不少于1次安全检查；二级单位每季度开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查。
（四）Ⅳ级/蓝色级实验室

学院主管职能部门每年开展不少于1次安全检查；二级单位每半年开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查。

第十七条  安全培训要求：

（一）Ⅰ级/红色级实验室

实验室安全管理人员、实验人员完成不少于24学时的准入安全培训，之后每年完成不少于8学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于2次应急演练（含针对重要危险源的应急演练）。

（二）Ⅱ级/橙色级实验室

实验室安全管理人员、实验人员完成不少于16学时的准入安全培训，之后每年完成不少于4学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练（含针对重要危险源的应急演练）。

（三）Ⅲ级/黄色级实验室

实验室安全管理人员、实验人员完成不少于8学时的准入安全培训，之后每年完成不少于2学时的安全培训（以上均含应急演练）；实验室每年开展不少于1次应急演练。

（四）Ⅳ级/蓝色级实验室

实验室安全管理人员、实验人员完成不少于4学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练。

第十八条  安全评估要求：
（一）Ⅰ级/红色级实验室和Ⅱ级/橙色级实验室

科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学院不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练。

（二）Ⅲ级/黄色级实验室和Ⅳ级/蓝色级实验室

科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理。

第十九条  条件保障要求：

（一）Ⅰ级/红色级实验室和Ⅱ级/橙色级实验室

高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专（兼）职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施。

（二）Ⅲ级/黄色级实验室

在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置；配备充足的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施。

（三）Ⅳ级/蓝色级实验室

配备必要的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施。

第二十条  安全管理要求：
（一）实验室必须进行危险源辨识，建立危险源清单，并对潜在危险源进行分析和判断；根据危险源特性制订管理制度、实验安全操作规程和仪器设备安全操作规程、特种设备安全操作规程、安全防护措施和应急预案；配备急救物品及安全设施。
（二）实验室安全信息门牌上须标明实验室安全负责人姓名、联系电话；实验室分类、安全等级；所涉及的主要危险源；安全警示标识、预防措施等内容，并及时更新。
（三）实验室负责人应与相关实验人员签订安全责任书或承诺书；实验室必须严格落实安全准入制度，根据安全等级对实验室相关人员进行针对性安全教育培训，重点关注本科新生及研究生新生的安全教育和应急演练培训，并记录存档；特种设备操作必须持有政府职能部门颁发的相应从业资格证书。
（四）实验人员不得独自开展危险性实验（如高温、高压、高速运转等），必须有指导教师或有相关实验经验人员或本室实验技术人员陪同实验，实验过程中必须全程值守。
（五）实验室必须有实验室安全值日台账、实验室安全管理督查、巡查记录簿、实验室危险品日常使用管理台账或病原微生物使用管理台账，并指定专人负责管理。
（六）实验室须对照《高等学校实验室安全检查项目表》定期开展隐患排查，实行问题排查、登记、报告、整改、复查的“闭环管理”，并做好相关记录。

（七）实验室须对检查中发现的安全隐患建立台账，逐项整改。能够立查立改的，要立即整改到位;对短期无法整改的要制订切实可行的整改方案，明确整改措施、整改期限和整改负责人。在重大隐患未完成整改前，不得在实验室中进行实验活动。

（八）新建、改扩建实验室时，危险源辨识和安全风险评价应与建设项目同步进行，实验室安全分级分类工作应与项目同步完成。

第二十一条  实验设备管理中心对实验室分级分类实行年度复核，年末及时更新分级分类结果，以便精准地实施安全监管。

第二十二条  学院根据实验室安全定级情况，对高安全等级实验室数量较大，承担安全管理任务较重的二级单位，在实验室安全建设投入、实验人员安全培训等方面优先给予支持。

第二十三条  二级单位应严格按本办法做好实验室分级分类工作，若出现漏评或高安全等级低评等情况，学院将视情况给予相应处理。对未纳入本办法的其他实验室危险源，二级单位参照本办法进行实验室分类分级并报实验设备管理中心备案。
第六章  附  则
第二十四条  本办法未尽事项，按国家相关法律法规执行。

第二十五条  本办法由实验设备管理中心负责解释。

第二十六条  本办法自公布之日起施行，原《齐齐哈尔医学院实验室安全分类分级管理办法（试行）》（院政发〔2023〕120号）同时废止。
附：1.实验室分类参照表

2.实验室安全风险分级表

3.实验室安全分级分类认定表

4.实验室分级管理要求参照表

附1：
实验室分类参照表

	安全分类
	定义
	参照指标（是否涉及以下内容）

	□化学类实验室
	涉及化学反应、化学试剂和实验气体（含气瓶）等的实验场所
	□剧毒品   □易制毒品  □易制爆品  □爆炸品  □普通危化品  

□普通化学试剂  □化学废弃物  □实验气体（含气瓶）  □液氮罐

	□生物类实验室
	涉及病原微生物、实验动物及尸体、精麻类药品、生物制剂、生物细胞（样本）等的实验场所
	□病原微生物  □实验动物及尸体  □生物废弃物  □普通微生物

□生物细胞（样本）  □生物制剂  □麻醉品  □精神药品

	□机械电子（电气）类实验室
	涉及压力容器（设备）、高转速设备、加热设备、高电压大电流设备、激光设备、强磁设备、计算机及服务器等的实验场所
	□机械加工类设备    □高转速设备  □高压或大电流设备  □激光设备  

□加热设备  □制冷设备  □强磁设备  □压力容器（设备） □机房  

	□辐射类实验室
	涉及放射源、射线装置等的实验场所
	□放射源（Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类）  □射线装置（Ⅰ类  Ⅱ类  Ⅲ类）

□豁免放射源、射线装置

	□其他类实验室
	不涉及上述危险源的实验场所
	


附2：

实验室安全风险分级表

	分级 

分类     
	一级风险实验室
	二级风险实验室
	三级风险实验室
	四级风险实验室

	化学类
	1.存放危险气体（易燃、易爆、有毒有害、助燃、腐蚀性等压缩气体）及其混合气总量≥6瓶；

2.实验原料或产物含剧毒化学成分； 

3.存放或使用剧毒品、爆炸品、第一类易制毒化学品； 

4.易燃易爆性化学品存量≥50L（或Kg）。
	1.存放危险气体及其混合气总量3～5瓶； 

2.存放危险气体及其混合气+惰性压缩气体（二氧化碳、氮气、氩气、空气等）总量≥5瓶；

3.存放或使用易制爆，第二、三类易制毒化学品； 

4.易燃易爆性化学品存量25～50L（或Kg）。
	1.存放或使用液化惰性气体；

2.存放危险气体及其混合气+惰性压缩气体总量≤4瓶。 
	未列入以上三级的化学类危险源。

	生物类
	1.存放第一、第二类病原微生物（或其携带物）及类似的新病原微生物； 

2.存放或使用第一类精神药品。
	1.存放第三类病原微生物（或其携带物）及类似的新病原微生物；

2.存放或使用第二类精神药品；3.有毒有害生物制剂。 
	1.存放第四类病原微生物（或其携带物）及类似的新病原微生物；

2.普通生物制剂、生物细胞（样本）； 

3.不涉及病原微生物等风险因子的实验动物及尸体。
	未列入以上三级的生物类危险源。

	机电类
	1.压力容器：压力≥20MPa的高压容器；

2.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量≥5台；

3.单间实验室设备总功率≥40kW；

4.高电压设备（电压≥1000V）或大电流设备（电流≥500A）；

5.强磁设备和环境：磁感应强度≥2T；

6.激光设备输出功率≥500W。
	1.压力容器：10MPa-20MPa的高压容器；

2.压力容器数量≥3；

3.高转速设备：转速≥30000r/min的设备； 

4.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量3～4台；

5.较高电压设备（380V～1000V）或较大电流设备（100A～500A）；6.强磁设备和环境：0.5T≤磁感应强度＜2T。

7.超低温冰箱数量≥3台。

8.激光设备0.5W≤输出功率＜500W；

9.单间实验室设备总功率10kW～40kW。
	1.压力容器：压力＜10MPa的容器；

2.压力容器数量≤2；

3.高转速设备10000r/min～30000r/min的设备；

4.单间实验室中烘箱、马弗炉、管式炉、电烙铁、电吹风、热风枪、电磁炉等加热设备数量≤2台；

5.中磁设备和环境：0.2T≤磁感应强度＜0.5T； 

6.带外置不间断电源（UPS）； 

7.超低温冰箱数量≤2台；

8.计算机室、语音室和机房。

9.单间实验室设备总功率5kW～10kW。
	未列入以上三级的机电设备类危险源。

	辐射类
	1.存放或使用I类、II类射线装置；

2.存放或使用I类、II类、Ⅲ类放射源。
	1.存放或使用Ⅲ类射线装置；

2.存放或使用Ⅳ类Ⅴ类放射源。
	存放或使用豁免放射源、射线装置。
	——

	其他类
	——
	——
	——
	未列入以上化学类、生物类、机电类、辐射类实验室。


备注：1.以实验室房间为单位进行评级。

2.豁免放射源定义:放射性豁免是指根据放射性物质的活度或者放射性浓度等因素，确定该物质的辐射危害非常小，因此不需要进行

特别的辐射防护措施，可以被豁免掉的情况。豁免通常是对非常小的放射性物质活动度和浓度，或者对辐射源的短时间和短距离的

暴露等情况适用。按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类。其中，Ⅴ类源的

下限活度值为该种核素的豁免活度。

3.辐射类实验室无四级风险实验室。

4.其他类实验室无一、二、三级风险实验室。

附3：
实验室安全分级分类认定表

二级单位：
	房间名称
	
	所属实验室（中心）、研究室（所）
	

	楼宇房间号
	
	房间安全责任人
	
	联系电话
	

	分类分级评价结果

	场所属性
	□实验（实训）场所         □储存场所            □实验准备室            □仪器室               □其他

	安全分类
	□化学类
	□生物类
	□机电类
	□辐射类
	□其他类

	风险等级
	□一级安全风险实验室
	□二级安全风险实验室
	□三级安全风险实验室
	□四级安全风险实验室

	危险类别
	□易燃、易爆、有毒化学品（含实验气体）  □细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物  □放射性同位素、射线装置  □高温、高压、高速等机械设备  □强电、强磁、激光或低温设备  □机房  □用电安全或消防安全风险  □设备设施缺陷和防护缺陷

	房间安全责任人（签字）： 
	二级单位负责人（签字）：


附4：

实验室分级管理要求参照表

	管理要求
	实验室分级

	
	Ⅰ级/红色级实验室
	Ⅱ级/橙色级实验室
	Ⅲ级/黄色级实验室
	Ⅳ级/蓝色级实验室

	安全检查
	学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于1次安全检查；二级单位每周开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”
	分管校领导每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于1次安全检查；二级单位每月开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”
	学校主管职能部门每半年开展不少于1次安全检查；二级单位每季度开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查
	学校主管职能部门每年开展不少于1次安全检查；二级单位每半年开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查

	安全培训
	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于24学时的准入安全培训，之后每年完成不少于8学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于2次应急演练（含针对重要危险源的应急演练）
	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于16学时的准入安全培训，之后每年完成不少于4学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练（含针对重要危险源的应急演练）
	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于8学时的准入安全培训，之后每年完成不少于2学时的安全培训（以上均含应急演练）；实验室每年开展不少于1次应急演练
	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于4学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练

	安全评估
	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练
	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练
	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理
	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理

	条件保障
	高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施
	高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施
	在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置；配备充足的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施
	配备必要的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施
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